Réaction de PCR quantitative

contact : Laurence Lejay

Préparation (au labo)

LC préMix

Des tubes de réactifs 1a et 1b sont stockés dans le tiroir à enzyme à –20°C.  Le LC préMix (213 µl) est obtenu en mélangeant 1 tube neuf de réactif 1a (23.3 µl) avec 1 tube neuf de réactif 1b (190 µl). Stocker à l’abri de la lumière à 4°C  < 2 semaines.

Amorces :

Les oligos sont  en solution à 10 µM.

Mix réactionnel (peut être conservé < 2 semaines à l’abri de la lumière à 4° C) :

[image: image1.wmf]nbre de réactions

1

9

17

26

34

68

100

LC pré-Mix

2

18

34

52

68

136

200

amorce 1

0,5

4,5

8,5

13

17

34

50

amorce 2

0,5

4,5

8,5

13

17

34

50

H2O

6

54

102

156

204

408

600

total

9

81

153

234

306

612

900


Réaction (à proximité de l’appareil)

1. Allumer le light cycler, puis l’ordinateur 

Ouvrir le logiciel light cycler. Cliquer sur RUN. Le logiciel demande de faire un self test ; si c’est la première utilisation de la journée, cliquer OK (après avoir enlevé le carrousel ; lors du test la paillasse doit rester immobile).

Le carrousel étant enlevé, cliquer sur open experimental file, puis sur PRECHAUFFAGE. Lorsque le logiciel demande le nombre de capillaires, répondre 1.

2. Déposer dans les capillaires, sur un portoir froid, avec des cônes effilés (1 carrousel contient 32 capillaires max) :

-1 µl ADNc (produit de la réaction de RT-PCR)

-9 µl de Mix réactionnel 

3. Disposer les capillaires dans le carrousel du light cycler ; bien enfoncer les capillaires sans forcer (en cas de blocage nettoyer la loge du capillaire avec une petite brosse prévue à cet effet).

4. Mettre le carrousel dans son adaptateur (carrousel à la verticale, sigle Roche vers le haut). Centrifuger (15 sec à 3 000 rpm ; la centrifugeuse est programmée). 

Mettre le carrousel (sans l'adaptateur) dans le light cycler (selon l'encoche). Appuyer sur le carrousel (=> "clac"). Fermer le couvercle du light cycler.

5. Cliquer sur open experimental file, puis sur le programme TEST PRIMER.  Cliquer sur RUN. Indiquer le nombre et les noms des échantillons à l'ordinateur (rq : on peut lancer le run et nommer les échantillons plus tard).

Les conditions de pCR sont :

[image: image2.wmf] 

45X

 

95 °C, 10 min

95 °C, 5 sec

65 °C, 7 sec

72 °C, 8 sec

95 °C, 10 sec

73 °C, 30 sec

73 °C à 95 °C (pente de température de 0.05°C par seconde)

Refroidissement à 40 °C

� EINBETTEN Feuille de calcul Microsoft Excel ���





� EINBETTEN Image Microsoft Word ���








_1186880992.xls
Feuil1

		

				nbre de réactions		1		9		17		26		34		68		100

				LC pré-Mix		2		18		34		52		68		136		200

				amorce 1		0.5		4.5		8.5		13		17		34		50

				amorce 2		0.5		4.5		8.5		13		17		34		50

				H2O		6		54		102		156		204		408		600

				total		9		81		153		234		306		612		900





Feuil2

		





Feuil3

		






_1187343712.doc














45X








































